ТУ - ВАРНА

Дисц. “СЕНЗОРНА ТЕХНИКА”

Кат. “ЕТМ”

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ

“ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИНЕАРИЗИРАЩ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ  Rt / T  ЗА РАБОТА С NTC ТЕРМОРЕЗИСТОРЕН СЕНЗОР”

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА

Полупроводниковите терморезистори с отрицателен температурен коефициент на съпротивлението се наричат NTC термистори. Те се изготвят от окиси или сулфиди на различни метали, полупроводници и редки химични елементи. NTC термисторите имат извънредно голям отрицателен температурен коефициент на съпротивление: с два  три порядъка по-голям от температурния коефициент на съпротивлението на металните терморезистори - фиг.1. Конструктивно термисторите могат да се изготвят с много малки размери - с диаметър под 1mm. Следователно те имат малка инертност-времеконстанта τ от порядъка на десетки милисекунди и могат да се използуват за измерване температурата на нестационарни и сравнително бързо променящи се процеси както и на малки по габарити обекти.

Обикновенно термисторите се използуват за измерване на температури в диапазона: от -100С до 300С. Температурната характеристика на термисторите е нелинейна и се дава със зависимостта:

Rt = A.exp(B/T) = A.exp[B/(To+θ)],   където

А – коефициент с размерност Ω  ≈ 1,5Ω

B - коефициент с размерност [K] – от 2000К до 5000К

Т – температура [K]

То – начална работна температура на термистора [K]

θ – температурно превишение [C]

За достатъчно тесен температурен обхват горният израз може да се трансформира:

Rt =  A.exp{[ B( To-θ )]/( To  + θ )} ≈  a.b

а =  A.exp( B/To ) – съпротивление на термистора То

b = exp( B/To ) – const

За всеки термистор коефициентите А и В като правило са известни и са постоянни за определен температурен интервал. Rt се определя не само от температурата на средата, в която е поставен, но и от стойността на тока протичащ през термистора. Нагряването от тока трябва да бъде незначително. Поведението на термисторите при отчитане и на влиянието на тока през тях се описва с волтамперните им характеристики – фиг.2.

фиг. 1.   Зависимост на съпротивлението на NTC термистор от температурата

фиг.2.    Волт-амперна характеристика на NTC термистор

фиг. 3.   Топлинна времеконстанта на NTC термистор

Топлинна времеконстанта τ : това е времето което се изисква от термистора да промени с 63% стойността си при промяна на температурата от началната до крайната и стойност – фиг.3. Тя е важен параметър при избора на температурния сензор и зависи от монтажа и средата ( въздушна или течна ).

В некритични приложения NTC термисторът се линеаризира чрез два способа:

- съпротивителен режим

- напреженов режим

В съпротивителен режим към NTC термисторът се свързва паралелно нормален резистор със съпротивление R = R - фиг.4.  Равностойността на еквивалентното съпротивление  в зависимост от температурния диапазон варира около:

- 90% от R при -20С;

- 50% от R при +25С;

- 15% от R при +70С

фиг. 4.

В напрежителен режим NTC термисторът е свързан последователно с металослоен резистор със съпротивление R = R , при което образуват делителна верига, която е захранена от източник на опорно напрежение – фиг. 5.

фиг. 5.

Линеаризирането на температурните характеристики с пасивни коригиращи вериги водят до намаляване на чувствителността.

Друг подход е включването на термистора в едно от рамената на неуравновесен мост на Уинстън и захранване от напреженов източник, при което се получава линейна зависимост на тока в диагонала на моста от температурата.

Най-добра линеаризация се постига като се използува преобразувател на съпротивление в напрежение, аналого – цифров преобразувател и микроконтролер с EEPROM. В паметта на микроконтролера се записва в таблична форма връзката на термозависимото съпротивление от температурата за конкретно избрания NTC термистор.

Уравнението на преобразуване на преобразувателя съпротивление на NTC терморезистор Rt в период T  е:

T = 2.τ.ln( R3/Rt )  ,  τ = R.C

След заместване за периода на изходния сигнал - Т се получава:

T = 2.τ.ln[( R3/a ) + θ.ln(b)]

тоест преобразувателя има линейна характеристика на преобразуване Т = Т( θ ).

СХЕМА НА ОПИТНАТА ПОСТАНОВКА

ЗАДАЧИ ЗА ЛАБОРАТОРНОТО УПРАЖНЕНИЕ

- Да се разучи схемата на лабораторния макет и да се снемат стойностите на пасивните елементи.

- Да се изчисли изходното напрежение на последователно свързаните NTC термистор и металослоен резистор (напрежителен режим); като групата се захранва с постоянно напрежение +5V за температури +25C и +100C. Стойността на съпротивлението на RT NTC термистора е 10kΩ  при +25C , а металослойния резистор  е 10kΩ и има толеранс +-1%.

- Да се обясни функцията на отделните елементите от всеки един възел: RT NTC,  R1 ÷ R3 и U1 ;  R и C ;  U2  ;  R4 и  D1 ÷ D2.

- Да се снемат в таблична форма експерименталните данни и се построят характеристиките на преобразуване Т = Т(θ) на преобразувателя Rt/T в температурния диапазон от 32С до 42С  през един градус в два режима      (вкл. и изкл. Ro чрез ключа SW1 – положение на ключа 2 и 1 на лаб. макет). Съпротивлението на RT NTC термистора се имитира със съпротивителна декада съгласно таблицата. Стойността на съпротивлението на металослойния резистор  Ro е 10kΩ и има толеранс +-1%.

За всяка една температура с честотомер се измерва честотата на изходния сигнал, след което от нея се изчислява периода  Т.

- Да се изчисли приведената грешка от нелинейност за двата режима на работа.

- На базата на получените резултати дайте оценка за чувствителността на преобразувателя Rt/T за двата режима на работа.